## Slide 1
Analyse de la surface
Interféromètre ZYGO
Contrôles interférométriques / Aberrations
Acquisition des images
Traitement de la phase
  Algorithme de Hariharan / Correction (tilt)
Alignement
Autocollimation (miroir plan)
Etapes / TP 1A et 2A
Interface / Mode
Acquisition
ALIGN
5 images / Décalage Piezo λ/4
VIEW
Camera
Zoom
Acquisition
Paramétrage caméra
Temps d’exposition
VIEW
Acquisition
Camera
Exposition
Ajout de masques
Création d’un masque circulaire
Masques
Simple Acquisition
Lancer
Masque Circulaire
3 points
Calcul phase enroulée / Calcul phase déroulée
Analyse
Phase non déroulée
Correction Tilt
Affichage phase déroulée / Correction tilt
Analyse
étape optionnelle à but pédagogique
Affichage 3D
Sauvegarde des images
Fichiers PNG ou MAT
Images
PNG
Sauvegarde d’un interférogramme et de la grille des 5 images
MAT
Sauvegarde des images et des masques dans un fichier MAT
 RAPPORT
 ANALYSE ULTERIEURE
Sauvegarde des différentes vues
PNG
 RAPPORT
Ouverture des images
Fichiers MAT contenant des données
Images
Sauvegarde
Ouverture
Utilisation d’images enregistrées à l’aide du ZYGO en TP Réouverture possible même sans matériel (caméra, piézo…)
* optionnel
* optionnel

## Slide 2
Analyse surface
Interféromètre ZYGO
Contrôles interférométriques / Aberrations
Acquisition images
Traitement phase
Analyse des aberrations
Calcul Coefficients Zernike
Affichage front corrigé
Calcul de la PSF
Calcul de la FTM
Alignement
Etapes / TP 1A et 2A
Interface / Mode
Paramétrage caméra
Ajout masques
Aberrations
Coefficients Zernike
Correction Phase
Traitements
TP 2A